**福建省肿瘤医院病理科新增通风柜项目招标公告**

福建省肿瘤医院对病理科新增通风柜项目进行公开招标，选择优选供应商，现邀请国内合格的报价人前来报价。

一. **招标项目概况和范围**

1. 项目名称：病理科新增通风柜项目
2. 交货地点：福马路420号肿瘤医院院内。
3. 招标内容及要求：见附件。
4. 预算价：15.3万元
5. 控制价：14.38万元

**二、投标人资格要求及审查办法**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 营业执照。
3. 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。
4. 财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；
5. 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。
6. 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函；
7. 资格审查采用方式：资格后审。
8. 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。
9. 投标人应通过“信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))”、“中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/))”查询并打印相应的信用记录。
10. 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

上述提供材料均须加盖公章。

备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

**三、招标文件的获取**

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，请于2024年1月3日至2025年1月8日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

联系人：陈女士      联系电话： 0591-62752801

**四、答疑截止时间**

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

**五、投标文件的要求及递交**

1、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装将视为无效。

**六、开标评标时间地点**

1、开标时间：2025年1月9日9：00

2、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：

1、未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2、若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

**七、评标原则及办法**

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方式：最低价中标。（符合谈判文件各项要求的且报价最低的投标人）

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

**八、合同条款内容及签订**

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

**九、付款方式与条件**

经招标人验收合格后，投标人开具正规发票给招标人，招标人支付合同价款的100%。

**十、其他未详尽事宜**

依照国家招投标和政府采购有关规定。

**报价内容一览**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量及主要技术规格要求 | 招标方式 | 交货形式 | 交货期 | 总控制价 |
| 病理科新增通风柜项目 | 见附件 | 竞争性谈判 | 交钥匙形式。报价含增值税、运费、安装费等相关费用。 | 合同签订后接到甲方通知之日起45个日历日内交付货物。 | 14.38万元 |
| 备注：本项目采用总价包干含安装，若PP风管、电动风量调节阀、电缆线、电动阀控制线和配管等材料数量超过预估数量，招标人不额外支付费用。 | | | | | |

附件：

一、通风柜一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 包埋通风柜 | 1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示等功能。  2．材质：柜体采用优质镀锌钢板（板厚1.2mm），数控折压，一体化处理，外表无焊痕，环氧树脂喷涂，易清洁，耐腐蚀。  3．视窗：上下推拉式防爆玻璃视窗（6mm厚防爆玻璃），保证实验室人员及周围设施安全。  4．照明：密封式内部光源，台面照度大于400Lux。  5.台面：选用实验室专用的厚度12.7mm低播焰材料环保台面板材，边缘加厚25.4mm并倒角处理。同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。（台面提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。）  6.排风控制：含pp离心机风机，采用管道实测风量和需求风量对比控制方式，在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态。（变风量阀提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。）  7.通风柜面平均风速0.5m/s，在任一表面风速测量点，风速值均介于0.5m/s±15%范围内。  8.具备防漏电保护装置。  9.兼容：控制模块支持Modbus通用网络协议。  10.通风柜智能操作系统为正版软件，提供相关软件著作权证书复印件（原件备查）。  11.规格：1800mm\*950mm\*2350mm  12.含φ250mmPP风管8米，φ250mm电动风量调节阀1个。  13.含WDZB-YJY-4\*2.5mm2电缆26米，RVVP-3\*0.75mm2电动阀控制线16米，JDG20线管33米。  14.含施工过程中所需的吊顶拆除及恢复。  15.含通风柜及其他材料搬运费。 | 台 | 1 | 包埋染色室 |
| 2 | 步入式通风柜 | 1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示等功能。  2．材质：柜体采用优质镀锌钢板（板厚1.2mm），数控折压，一体化处理，外表无焊痕，环氧树脂喷涂，易清洁，耐腐蚀。  3．视窗：上下推拉式防爆玻璃视窗（6mm厚防爆玻璃），保证实验室人员及周围设施安全。  4．照明：密封式内部光源，台面照度大于400Lux。  5.台面：选用实验室专用的厚度12.7mm低播焰材料环保台面板材，边缘加厚25.4mm并倒角处理。同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。（台面提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。）  6.排风控制：含pp离心机风机，采用管道实测风量和需求风量对比控制方式，在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态。（变风量阀提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。）  7.通风柜面平均风速0.5m/s，在任一表面风速测量点，风速值均介于0.5m/s±15%范围内。  8.具备防漏电保护装置。  9.兼容：控制模块支持Modbus通用网络协议。  10.通风柜智能操作系统为正版软件，提供相关软件著作权证书复印件（原件备查）。  11.规格：2100mm\*950mm\*2350mm  12.含φ250mmPP风管8米，φ250mm电动风量调节阀1个。  13.含WDZB-YJY-4\*2.5mm2电缆26米，RVVP-3\*0.75mm2电动阀控制线16米，JDG20线管33米。  14.含施工过程中所需的吊顶拆除及恢复。  15.含通风柜及其他材料搬运费。 | 台 | 1 | 细胞室 |
| 3 | 通风柜 | 1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示等功能。  2．材质：柜体采用优质镀锌钢板（板厚1.2mm），数控折压，一体化处理，外表无焊痕，环氧树脂喷涂，易清洁，耐腐蚀。  3．视窗：上下推拉式防爆玻璃视窗（6mm厚防爆玻璃），保证实验室人员及周围设施安全。  4．照明：密封式内部光源，台面照度大于400Lux。  5.台面：选用实验室专用的厚度12.7mm低播焰材料环保台面板材，边缘加厚25.4mm并倒角处理。同时达到国内外专业要求的技术质量使用标准。（台面提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。）  6.排风控制：含pp离心机风机，采用管道实测风量和需求风量对比控制方式，在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态。（变风量阀提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。）  7.通风柜面平均风速0.5m/s，在任一表面风速测量点，风速值均介于0.5m/s±15%范围内。  8.具备防漏电保护装置。  9.兼容：控制模块支持Modbus通用网络协议。  10.通风柜智能操作系统为正版软件，提供相关软件著作权证书复印件（原件备查）。  11.规格：2500mm\*950mm\*2350mm。  12.含φ250mmPP风管9米，φ250mm电动风量调节阀1个。  13.含WDZB-YJY-4\*2.5mm2电缆28米，RVVP-3\*0.75mm2电动阀控制线18米，JDG20线管34米。  14.含施工过程中所需的吊顶拆除及恢复。  15.含通风柜及其他材料搬运费。 | 台 | 1 | 冰冻取材室 |

\*备注：以上规格尺寸不允许负偏离，正偏移不超过1%。

二、售后服务要求

1.中标方提供以上设备1年免费上门保修，保修期内提供免费服务。（提供承诺书）

2.质保期结束后，中标方仍应对货物提供终身维修服务，中标方有责任自行维护或在客户所在地指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。（提供承诺书）

3.维修服务的响应时间在质量保证期间，本次采购的货物发生故障，所有产品必须保证365天×24小时故障维护，故障响应时间小于4小时。并在响应时间内到达现场进行免费维修服务，24小时内排除故障。逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担;若无法排除故障的，中标人应在24小时内提供同类型备用货物供采购人正常工作 。（提供承诺书）

**一、投标书**

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）**：**  （小写： ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到**投标须知、投标文件等规定**标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月 日

附件：投标报价清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**二、投标委托代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别：年龄： 职务： 系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年 月 日

**三、投标承诺书**

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

**四、采购供应商资格承诺函**

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

**五、投标方案**

**六、投标人提交的其它材料**