福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：肿瘤与血管介入科放射性粒籽植入治疗计划系统项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2025年10月22日至10月29日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2025年10月30日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 报名需提交回执单1张，报名文件1份。 调研会提交调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 放射性粒籽植入治疗计划系统 | 1套 | 48 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）：放射性粒籽植入治疗计划系统

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射性粒籽植入治疗计划系统（1套） | 一、系统功能 1.全流程覆盖：系统必须完整覆盖术前计划、术中优化、术后剂量验证三大核心流程。 2.逆向计划：具备基于目标剂量的自动逆向优化算法，可根据设定的剂量要求自动生成粒子分布与活度方案。 3.正向计划：支持手动拖放、排列粒子，进行交互式正向计划设计。 4.模板支持：内置多种标准植入模板，并支持用户根据临床需求自定义模板。 5.数据管理：具备患者信息管理、计划数据归档、查询和调用功能。 二、图像处理 1.标准导入：支持DICOM 3.0标准，可无缝导入CT、MRI等影像数据。 2.图像融合：具备多模态图像配准融合功能，并提供融合精度评估工具。 3.图像分割：提供基于阈值等算法的自动/半自动图像分割工具。 4.图像浏览：支持多平面（横、冠、矢状面）同步浏览，窗宽/窗位便捷调节。 三、靶区轮廓 1.勾画工具：提供手动、半自动及全自动轮廓勾画工具，支持对靶区及所有危及器官的精确勾画。 2.轮廓管理：支持轮廓的命名、颜色编码、显示/隐藏独立控制。 3.体积计算：支持靶区和重要器官等体积的计算。 四、计划设计 1.粒子库管理：内置完整的放射性粒子库，支持用户自定义粒子型号与活度。 2.计划生成： 逆向计划：用户设定处方剂量和优化目标后，系统能自动计算最优的粒子数量和空间分布。 正向计划：允许医师根据经验手动布源，系统实时显示剂量分布以供参考。 3.模板适配：能将物理植入模板与影像坐标系进行精准对齐，并基于模板孔位进行计划设计。 4.计划评估：支持在计划设计过程中实时显示剂量体积直方图（DVH）和关键剂量学参数，辅助快速判断计划优劣。 5.计划比较：支持多个计划在同一患者数据上进行剂量学对比。 6.模板与导航：具有任意角度模板设置和任意方向进针的功能，自动规避重要组织和器官；每一针道可旋转调节方向，调节角度。根据靶区的位置自动安置模板的位置。 7.实时显示进针路径：具备能实时显示剂量和穿刺针道信息功能。 五、剂量计算 1.计算模型：剂量计算算法须遵循AAPM TG-43报告或其更新版本，并考虑组织不均匀性修正。 2.计算速度：在标准硬件配置下，三维剂量网格的计算时间应少于30秒，确保临床工作效率。 3.剂量显示：支持以剂量云图、等剂量线等形式在三维影像上显示。等剂量线和剂量云图颜色、透明度可调。 4.剂量评估：自动计算并显示关键剂量学参数：靶区D90、V100、V150；危及器官D0.1cc、D1cc、D2cc等。自动生成剂量体积直方图，并可进行多计划DVH曲线叠加对比。 六、报告打印 1.报告模板：提供标准化、符合临床规范且可完全自定义的中文报告模板。 2.内容全面：报告需包含患者信息、影像信息、靶区与危及器官轮廓图、剂量分布图、DVH图、关键剂量学参数表格、粒子清单（型号、活度、数量、总活度）等。 3.输出格式：支持报告打印为PDF等通用格式，便于存档和传输。 七、视图管理及其他功能 1.视图管理：支持在单一界面内同时显示三维、横断、冠状、矢状面视图，并实现四视图联动。具备三维场景的旋转、缩放、平移、预设视角切换等功能。 2.数据安全：系统需具备用户权限管理功能，支持数据备份与恢复机制。 3.系统集成：支持与医院信息系统、影像归档系统无缝集成。 4.语言与认证：操作系统界面必须为中文或提供完整的中文语言包。系统必须已获得中国NMPA医疗器械注册证。 八、硬件配套 至少配置2套系统，一套为台式服务器，可以接入医院内部网络。一套为便携式笔记本，可进行移动式现场操作。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，报名文件胶装1份（包含营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保、报名公司缴税证明材料等相关材料），至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日